Техническое задание на поставку демонстрационно-исследовательского стенда для натурного имитирования кинетических процессов в водонасыщенной многокомпонентной системе «скважина-пласт» при закачке диоксида углерода в гибридном состоянии при различных термобарических условиях

Постановка задачи

Оценка влияния диоксида углерода, находящегося в сверхкритическом состоянии, на образцы различных материалов (металл – основной образец, порода, цементный камень, резина) в условиях динамического потока.

Метод решения поставленной задачи

Организация замкнутого контура циркуляции диоксида углерода, находящегося в сверхкритическом состоянии, с целью создания динамического потока с известной скоростью в течение заданного времени (не менее 720 ч) вокруг образцов различных материалов.

Технические требования

  - Спецификация

Рабочая температура: от +32 до +80 оС

Рабочее давление: от 7,3 до 15,0 МПа

Материал: нержавеющая сталь

Эксплуатируемая среда: диоксид углерода в сверхкритическом состоянии.

Объем контура: не более 5 л

  - Демонстрационно-исследовательский стенд (далее – стенд) должен включать следующие элементы:

автоклав,

насос/компрессор, позволяющий перекачивать диоксид углерода в сверхкритическом состоянии без остановки в течение длительного времени (не менее 720 ч) с регулируемой скоростью потока от 1 до 5 м/с,

запорно-регулирующую арматуру,

датчики давления и температуры, установленные на входе и выходе в автоклав,

расходомер,

пульт управления стендом с возможностью вывода и фиксации параметров технологического процесса во времени,

систему аварийного сброса давления при его превышении установленного предельного значения,

  - Конструкция автоклава должна состоять из корпуса и набора сменных вставок, выполненных из неметаллического материала, под различные испытуемые материалы:

металлические пластики размером 50203 мм в количестве девяти штук,

Соприкосновение образцов, размещенных в сменной вставке, друг с другом не допускается.

  - Конструкция автоклава должна обеспечивать возможность сквозного прохождения потока диоксида углерода. При этом скорость потока на поверхности образцов металла должна быть в пределах и регулироваться от 1 до 5 м/с.

  - Стенд должен иметь возможность поддерживать постоянной заданную температуру циркулирующего диоксида углерода во время всего периода проведения эксперимента за счет подключения внешнего термостата (в наличии у Заказчика, термостат Термэкс КРИО-ВТ-12).

  - Заполнение стенда диоксидом углерода должно осуществляться от баллона с жидким диоксидом углерода специальным насосом (в наличии у Заказчика, станция зарядная углекислотная СЗУ- Mobil, производитель ООО Кади).

  - Контур циркуляции должен предусматривать ввод капельной жидкости (пластовая вода).

  - Контур циркуляции в целом и его отдельные элементы после проведения работ на стенде должны иметь возможность полного удаления воды, используемой в процессе эксперимента, для чего должна быть предусмотрена соответствующая процедура, порядок проведения которой должен быть отражен в руководстве по эксплуатации.

Комплект поставки

  - Демонстрационно-исследовательский стенд в составе согласно п. 3.2.

Техническая документация, включающая:

руководство по эксплуатации,

монтажный чертеж,

сборочные чертежи (схемы) отдельных элементов стенда за исключением вентилей и датчиков,

комплект ЗИП,

документацию на используемые датчики и другие покупные изделия.

Дополнительные условия

  - Срок поставки – не позднее 01.12.2025

  - Поставка демонстрационно-исследовательского стенда должна включить в себя монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала работе на стенде.

- Ресивер в данной схеме возможно не потребуется